Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Кафедра «Электрофизики»

Оценка работы______________

Руководитель от УрФУ_______________

Определение емкости и ЭПС конденсаторов

ОТЧЕТ

по практике

Руководитель практики от предприятия _______________________________

ФИО руководителя                                                         Подпись

Студент __________________________________________

ФИО студента

Специальность ______________________________

направление подготовки

Группа ______________________________

Екатеринбург 2020

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

1.	Генератор стабильного тока	4

2.	Измерительные приборы	5

3.	Автоматизация измерений	7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

# ВВЕДЕНИЕ

При прохождении мной практики была поставлена глобальная задача: разработать принципиальную схему прибора для измерения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления) и ёмкости конденсатора.

Измерения проводятся по следующему методу:

- Конденсатор заряжаем постоянным током для получения линейной зависимости напряжения от времени

- Определяем время, за которое были достигнуты заданные значения заряда

- По полученным данным производим расчет необходимых характеристик

Подробнее метод описан в пункте 2. Измерительные приборы.

Так как прибор выполняет различные функции, можно его разбить на несколько независимых частей. Обозначим соответствующие подзадачи:

- Разработка схемы генератора постоянного тока для заряда конденсатора

- Подключение измерительных приборов

- Автоматизация измерений и вывод результатов на дисплей

Разработка схем и симуляция работы блоков проводилась в САПР Proteus фирмы Labcenter Electronics.

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- Генератор стабильного тока

Рисунок 1 – Принципиальная схема источника тока

Рисунок 1 – Принципиальная схема источника тока

Генератор тока должен обладать следующими важными параметрами: стабильность тока во время заряда конденсатора, слабая зависимость выходного тока от напряжения источника питания. Схема разработанного источника тока указана на рисунке 1.

Необходимым параметрам удовлетворяет источник тока на операционном усилителе с проходным транзистором (Q1) на выходе и управлением током через входное напряжение. Для генератора стабильного тока необходимо поддерживать постоянным управляющее напряжение, для этого был использован стабилитрон (D2) с токозадающим резистором (R2).

Отрицательная обратная связь удерживает напряжение на эмиттере транзистора постоянным относительно «+» источника питания. За счет чего через резисторы R1, RV1, эмиттер и коллектор транзистора и конденсатор протекает неизменный ток. Для начальной подстройки выходного тока (она необходима т.к. конкретные параметры элементов, в данном случае резисторов, могут не соответствовать указанным номиналам) установлен подстроечный резистор (RV1 на схеме). Выходной ток зависит от напряжения стабилизации стабилитрона (Uст) и сопротивления R1, RV1 следующим образом:
 Iвых≈ UстR1+RV1

- Измерительные приборы

Принцип измерения емкости следующий: полностью разряженный конденсатор заряжают постоянным током (I), замеряют время (t2-t1) необходимое для зарядки от уровня напряжения U1 до U2. По полученным данным рассчитывают ёмкость по следующей формуле:

C=It2-t1U2-U1

Для измерения времени между уровнями было принято использовать компараторы, настроенные на уровни U1=1,5 В, U2=2,5 В, и измерять время между их срабатываниями с помощью контроллера. Блок схема такой установки показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принцип измерения ёмкости

Для определения ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление) используем подобный метод. Конденсатор заряжается до уровня U1, замеряется время от начала заряда до достижения этого уровня t1. При известной ёмкости C получаем следующую формулу для ESR:

Rэпс=U1-It1/СI

На рисунке 3 показана зависимость напряжения на конденсаторе от времени при заряде постоянным током.

Рисунок 3 – Напряжение на конденсаторе при заряде постоянным током

Схема блока компараторов показана на рисунке 4. В качестве источников опорного напряжения выбраны микросхемы LF25CDT (2,5 В) и LF15CDT (1,5 В). Данные микросхемы выбраны благодаря малым возможным напряжениям стабилизации и высокой стабильности. Для корректной работы стабилизаторов необходимы конденсаторы C2-C5.

Рисунок 4 – Принципиальная схема измерительного блока

- Автоматизация измерений

Для автоматической работы прибора (проведение всех измерений без вмешательства пользователя) решено подключить к установке микроконтроллер Atmega8 компании Atmel.

Итоговая схема установки приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема установки для измерения ёмкости и ESR

Микроконтроллер (U6) замеряет время между срабатываниями компараторов и время от начала заряда конденсатора до первого срабатывания компараторов. По полученным данным производится расчет необходимых величин и вывод результатов на ЖК дисплей, подключенный по последовательной шине с помощью микросхемы – расширителя порта – PCF8574 (U7).

В часть схемы, отвечающую за заряд конденсатора, добавлены транзисторы Q2-Q4. Транзистор Q3 необходим для разрыва цепи заряда конденсатора, чтобы предотвратить заряд до начала измерений. Цепь Q2-R3 необходима для того, чтобы разряжать конденсатор до начала измерений. Цепь Q4-R7 преобразует уровень напряжения, чтобы удерживать транзистор Q3 открытым во время заряда конденсатора. Микроконтроллер закрывает транзистор Q4, затем открывается Q3, и закрывается Q2, после этого начинается заряд конденсатора. В данной схеме конденсатор C1 и резистор R5 отрабатывают модель реального конденсатора с емкостью 250 мкФ и ESR 10 Ом.

Ниже приведены несколько скриншотов симуляций работы схемы с различными номиналами конденсаторов.

Рисунок 6 - Результаты измерений №1 (С = 250 мкФ, ESR = 10 Ом)

Рисунок 7 - Результаты измерений №2 (С = 100 мкФ, ESR = 10 Ом)

Результаты измерений немного отличаются от номиналов измеряемых элементов (номиналы подчеркнуты на рисунках). Это можно объяснить ошибками симуляции программы из-за сложностей, связанных с одновременным расчетом аналоговых сигналов и алгоритма работы микроконтроллера.

Алгоритм работы микроконтроллера основывается на применении прерываний. Помимо внешних компараторов задействован ещё компаратор контроллера (срабатывает, когда напряжение на конденсаторе выше 10 мВ). Все компараторы связаны с прерываниями микроконтроллера, по срабатыванию которых производятся манипуляции с таймером – счётчиком контроллера.

Алгоритм следующий:

- Когда напряжение на конденсаторе выше 10 мВ, запускается таймер-счетчик.

- Когда напряжение на конденсаторе выше 1,5 В, считывается значение таймера в переменную соответствующую t1 из рисунка 3 и он перезапускается.

- Напряжение выше 2,5 В, считывается значение таймера в переменную, соответствующую t2, отключается таймер.

- По полученным значениям t1, t2 рассчитывается ёмкость и ЭПС с переводом значений t1 и t2 в секунды.

- Вывод расчетов на ЖК дисплей.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики были изучены методы генерации стабильного тока и выбрана наиболее подходящая схема. Также была разработана схема установки для определения ёмкости и эквивалентного последовательного сопротивления и разработан блок автоматизации измерений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Иоффе В. Г. Разработка и отладка микропроцессорных устройств в виртуальной среде моделирования Proteus: метод. указания / Самара.: Изд-во Самарского
университета, 2017. – 93 с.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12е изд. Том I: Пер. с нем. – М.: ДМК, Пресс, 2008. – 832 с.: ил.